## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-116
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Lámpara de visualización
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Microscopio
Tipo de microscopio | Estereoscópico convergente
Ampliación | 10X y 16X
Oculares | 10X
Ajustes de distancia pupilar (DP) | Aproximadamente 50 mm a 80 mm
Ajuste dióptrico | +5D – 5D (oculares)
Base
Movimiento Delante-Atrás | Aproximandamente 90 mm
Movimiento izquierda-Derecha | Aproximadamente 110mm
Movimiento arriba-abajo | Aproximandamente 30 mm
Iluminación
Punto de fijación | LED Rojo
Ancho de hendidura | 0 - 10 mm continuo
Altura de hendidura | 0 - 10 mm continuo
Ángulo de hendidura | Hasta 180 grados ajustable
Filtros | Absorción de calor, gris, sin rojo, azul cobalto
Bombilla Halógena | 12v 50w
Dimensiones | Aproximadamente 690mm x 440mm x 420mm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón