## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-277
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Estimuladores, Eléctricos, para Terapia del Comportamiento
CÓDIGO ECRI: | 10-369
NOMBRE GENÉRICO: | Electroterapia
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Equipo con dos canales de electroterapia independientes . Conexión a dos cabezales multifrecuencia ( 1 y 3 Mhz). Equipo con pantalla táctil y display retroiluminado para una visualización rápida y clara . Electroterapia con dos canales independientes Tipos de corrientes: Unidireccionales: Pulso rectangular, Ultra-reiz, Pulso triangular, MF constante, iontoforesis. Corrientes di adinámicas: MF, DF, CP, LP TENS : Convencional, baja frecuencia, Burst, Alta frecuencia , Frecuencia Random, Han Stim. EMS: Rectangular, Triangular, Bifásica, Intervalo entre pulsos, Estimulación Rusa, 2polos MF, vector isoplanar Interferenciales: 2 polos media frecuencia, vector isoplanar, vector dipolar, interferencial clásica.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE, Norma ISO 13485
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón