## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-208
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Válvulas, para Aire Medicinal y Vacío
CÓDIGO ECRI: | 24-782
NOMBRE GENÉRICO: | VACUÓMETRO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo de presión | Vacío
Presión | ≥ 750 mmHg
Regulador de presión | Mediante perilla o teclado
Sistema de apagado | Mediante conmutador
Indicador | Análogo o digital
Accesorios
Frasco de succión | Uno (1) esterilizable completo, ≥ 2 litros
Adaptador | Uno (1) definido por el Establecimiento de Salud
Trampa de agua | Dos (2) con filtros de partículas y antibacteriales
Soporte | Uno (1) para el frasco de succión
Tubo de conexión | Uno (1) ≥ 80 cm
Tubo de aspiración | Uno (1) ≥ 200 cm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón