## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-552
REVISIÓN:
NOMBRE ECRI: | Diatermia
CÓDIGO ECRI:
NOMBRE GENÉRICO: | Unidad de diatermia
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Estadio de salida | Clase E
Conmutación automática de la frecuencia | Focalizaciones de las frecuencias de 1 y 3MHz, configuración de tiempos de erogación diferentes por cada frecuencia.
Aplicadores cerrados estancos | Para tratamientos bajo el agua.
Modalidades de funcionamiento | Continuo y pulsado
Densidad de potencia de salida regulada | 0 W/cm2 a 3 W/cm2.
Características ergonómicas | En carro
Número de canales | 1 canal
Display de configuración a color | Visualización de parámetros, selección, modificación de funciones.
Software del fabricante | Software intuitivo con protocolos terapéuticos preestablecidos, patologías agudas y crónicas. Búsqueda rápida por patología y zona del cuerpo. Selección del protocolo, creación de programas personalizados.
Selección de protocolo | Frecuencia, switching de frecuencia, duty-cycle, duración
Memoria | Para almacenamiento de datos
Puerto compatible | Para actualizaciones de software
Calibración | Calibración automática
ACCESORIOS | Cantidad
Cabezal de 21mm multifrecuencia | 1
Cabezal para barrido rotativo multidisco y multifrecuencia (3 discos 10mm) | 1
Cabezal para barrido multidisco y multifrecuencia (3 discos 30mm) | 1
Doble cabezal para barrido multidisco y mulotifrecuencia (6 discos 30mm) | 1
Banda Elástica | 1
Brazo Articulado | 1
Conector eléctrico grado médico | 1
OTRAS ESPECIFICACIONES
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior