## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-179
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Refrigeradora bajo mesa 1 a 10°C, 130‐150 L
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OBTENIDO
Control de temperatura | Ajustable, temperatura interna de 2 a 8 °C.
Pantalla | Para visualizar registros de temperaturas.
Estructura interna | De acero inoxidable.
Estructura externa | De acero inoxidable o estructura metálica recubierta con pintura electroestática.
Aislamiento | De poliuretano.
Refrigerante | Equipo libre de CFC´s.
Puerta | Una (1) en la parte frontal de acero inoxidable o de vidrio con cerradura.
Capacidad | De 120 a 150 litros.
Alarmas | Para temperaturas altas, temperaturas bajas, puerta abierta, fallo de alimentación eléctrica.
Tecnología | No frost.
Accesorios | Juego de regillas.
Juego de bandejas.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110, 60 Hz, con toma a tierra.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 9001.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.