## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-004
REVISIÓN: | Cuarta
NOMBRE ECRI: | Sistemas de Archivo y Comunicación de Imágenes, para Radiología
CÓDIGO ECRI: | 16-247
NOMBRE GENÉRICO: | Sistema PACs/RIS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Tener la capacidad de manejar grandes volúmenes de estudios con gran velocidad de respuesta
Almacenamiento | Almacenamiento de 10TB o superior, almacenamiento debe de ser minimo local, No se aceptarán almacenamiento que sea unicamente en la nube. Capacidad de permitir la conectividad de todos los nodos DICOM del hospital al mismo tiempo para todas las modalidades. (Equipos DICOM Instalados)
Licenciamiento | La licencias deben de ser validas durante todo la vida util.
Algoritmo de compresión | Que permita el ahorro de espacio de almacenamiento, aumento de velocidad de red, todas estas ventajas sin pérdida de calidad
Escalable | Sistema escalable, capacidad de ir agregando almacenamiento, además permitir el crecimiento de conexión a las estaciones de trabajo y visualización.
RIS | Incluir sistema RIS y poseer capacidad de conexión simultanea de estaciones de visualización para consulta, sin limitar las modalidades .
Monitoreo | Que incorpore una herramienta de monitorización de tráfico DICOM, entrada y salida de estudios, espacio en disco, estudios por equipo y porcentaje por modalidad, entre otras. Estadísticas gráficas para los reportes de informes por usuario y la actividad de los mismos.
Direccionamiento de tráfico DICOM Inteligente | Herramienta de configuración inteligente que permita redireccionar selectivamente los estudios y gestionar su tráfico DICOM optimizando el flujo de trabajo de su centro de imágenes.
Registro de usuarios | Registrar distintos tipos de usuarios (médico, técnico, administrador, etc) con permisos y accesos propios para cada uno, cuenta a su vez con distintos filtros de búsqueda personalizables por usuario, para un acceso rápido y ágil a los estudios.
Backup | Que incluya respaldo de al menos el 50% del almacenamiento, totalmente automática y programable según las necesidades del centro en discos externos o en el servidor(especificar).
Grabación de CD / DVD: | Con sólo presionar un botón del sistema se grabará un CD/DVD con el estudio seleccionado y el programa de visualización DICOM auto ejecutable. Se pueden seleccionar todas las imágenes o una selección parcial de imágenes del estudio para ser grabadas en el CD/DVD.
Herramientas para impresión | Módulo APC (Advance Print Controler) DICOM
Herramientas Dicom | Cuenta con todas las herramientas DICOM necesarias para la visualización y el diagnóstico por imágenes
Características mínimas de computador
No clones, no remanofacturados.
Procesador | 8 Nucleos minimo de última generación
licencias | Licencia de sistema operativo incluida
Almacenamiento | DISCO RÍGIDO DE 256 GB o superior para Sistema operativo
Red | Ethernet 1GB con al menos dos puertos
UPS en linea | Inclcuido para soporte minimo 15 min
RAM | 16 GB DE RAM
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE ,ISO13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.