## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-007
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ANALIZADOR PORTÁTIL DE GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla para visualización de parámetros | Requerido
Parámetros de medición mínimos | Mínimo pH, Dióxido de carbono, presión parcial (pC02), Oxígeno, presión parcial (pO2), Sodio (Na+), Potasio (K+), Calcio Ionizado (Ca++), Glucosa, Hct (Hematocrito)
Parámetros de medición calculados | ≥ 5 parámetros calculados
Tipo de muestra de sangre total | Venosa, arterial o capilar
Volumen de muestra | ≤ 210 µl
Funcionamiento del equipo | Mediante cartuchos y/o reactivos y/o casetes
Alarmas visibles y/o audibles mínimas
Error de procesamiento de muestra | Requerido
Error de lectura de elemento reactivo | Requerido
Calibración de parámetros | Automática y/o manual mediante calibradores.
Almacenamiento de resultados | Requerido
Software | En idioma español
Que permita ingresar, buscar , editar e imprimir los datos del paciente
Tiempo de análisis | ≤ 180 segundos
Consumibles | Cartuchos y/o reactivos y/o casetes para poner en marcha el equipo y poder corroborar cada parámetro solicitado
Accesorios | Batería(s) recargable(s), para el buen funcionamiento del equipo. (si el equipo lo requiere)
Cargador de baterías para (si el equipo lo requiere)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.