## EM-010
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-010
REVISIÓN: | Revisión 3
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Analizador hematológico 5 partes
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
• Principio y tecnologías: • Método de impedancia con enfoque hidrodinámico: PLT-I, RBC • Citometría de flujo fluorescente: WBC, DIFF, RET. IRF. IPF, diferencial de 5 partes el análisis de fluidos corporales. • Método SLS-hemoglobina libre de cianuro: HGB • Parámetros estándar para sangre entera, pre-diluido, modo WBC bajo -Hematocrito: medición directa por pulsos acumulativos generados por impedancia. o Análisis de tubo abierto -Hemoglobina: reactivo comparable con cian metahemoglobina, libre de cianuro. ≥80 muestras por hora (mínimo), con sistema de muestreador automático con capacidad de alimentación de 50 muestras simultaneas, módulo STAT para estudios de emergencia - Identificación de muestras: entre 10 y 20 caracteres alfanuméricos- Parámetros estándar: WBC, RBC, HGB, HCT, LINFO#, MONO#, BASO#, EO#, NEUT#, VCM, HCM, CHCM, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, P-LCR, PCT, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO% - Histogramas de acuerdo a los parámetros estándar del diferencial, Minimo WBC,RBC y PLT -Volumen de aspiración de muestra de sangre entera: entre 15 ul y 35 ul - Detección de micro coágulos por la pipeta de muestra -Procesamiento de datos externo al sistema de informático: o Software: • Software de manejo completamente en idioma español • Almacenamiento de resultado: 80,000 muestras (mínimo) • Registro de paciente: entre 8,000 y 12, 000 • Registro de Graficas de control de calidad: 250 gráficas/archivo (mínimo) • Archivos de control de calidad: 80 archivo/analizador (mínimo) • Hardware de interface: • Pantalla multicolor para graficas de de al menos 17” • Mouse y Teclado • Registro de mantenimiento: 4500 registros (mínimo) • Control de calidad: 3 niveles (bajo, normal y alto), software debe mostrar gráfica Levey Jeanings o equivalente para el Control de Calidad diario.
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
Accesorios
• Impresora matricial o de similar en calidad y economía • Un (01) paquete de papel para la impresora • Reactivos para la puesta en marcha, ≥ 10 racks plásticos para procesamiento de muestras, depóstito de desechos y adaptadores para tubos y microtubos en STAT
Energía / Alimentación | 110 ~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE, Norma ISO 13485
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón