## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-016
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ASPIRADORES PORTATIL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Partes integradas | Bomba de vacío (motor)
Regulador de vacío
Vacuómetro
Soporte de frasco de secreción | Uno (1)
Sistema de transporte | Con manija o asa incorporada
Caudal mínimo de la bomba de vacío | ≥30 L/min
Principio de funcionamiento | Mediante diafragma o cilindro - pistón, libre de mantenimiento y de aceite
Nivel sonoro | ≤ 60 Dba
Panel y/o mandos de control | Requerido
Presión de vacío | ≥ 600 mmHg, o su equivalencia.
Accesorios
Frasco de policarbonato o polisulfona de ≥ 1 litro (graduados, esterilizables, con tapa | Dos (2)
Filtro antibacteriano por frasco | Dos (2)
Tubo de aspiración | Dos (2)
Batería con autonomía mínimo una hora (opcional) | Una (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.