## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-030-Ped
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Bomba alimentación enteral
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Tarifa de la infusión | 0ml~999ml, el ≤±10%
Volumen total: | 0.1ml~999ml, el ≤±10%
flujo: | 1ml/h~300ml/h
Exactitud de la infusión: | En 1ml/h~50ml/h, gama: 1ml/h, el ≤±10%; En 50ml/h~300ml/h, gama 5ml/h, el ≤±10%
Tubo de alimentación: | Tubo de alimentación especial Condiciones de trabajo
Temperatura de ambiente | 5℃~40℃
Humedad Relativa: | 30%~80%
Barométrico | 860~1060hPa
Batería de respaldo
Tiempo de respaldo de batería | ≥ 4 horas
Accesorios
Para su uso en pacientes Neonatos,Pediatricos y Neonatales
Soporte rodable que permita el montaje del equipo y traslado | Uno (1)
Configuración
Modo de funcionamiento continuo | Requerido
Sistema de alarmas audibles y visibles de funcionamiento y seguridad | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.