## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-033
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | BOMBA DE INFUSIÓN 1 Canal
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Configuración
Modo de funcionamiento continuo | Requerido
Sistema de alarmas audibles y visibles de funcionamiento y seguridad | Requerido
Flujo
Rango de flujo [ml/h] | ≤ 0,1 a ≥ 999
Flujo MVA - KVO [ml/h] | ≥ 1
Exactitud | ± 5 %
Volumen
Rango de volumen por infundir | ≤ 0,1 ml a ≥ 99 ml
Canales
Canales ajustables | Uno (1)
Batería de respaldo
Tiempo de respaldo de batería recargable | ≥ 4 horas
Accesorios
Equipo de venoclisis compatible con bomba de infusión | Cinco (5)
Soporte rodable que permita el montaje del equipo y traslado | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón