## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-037
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Cama Hospitalaria
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Material | Acero inoxidable o acero con acabado electrostático
Dimensiones referenciales | Largo: ≥ 200 cm
Ancho: ≥ 100 cm
Secciones mínimas | Tres (3): espaldar, asiento, rodillas
Cabecera y piecera | Desmontable sin herramientas
Carga máxima | ≥ 200 Kg
PortaSueros | ≥ 1 (uno) orificio, de cuatro (4) ganchos
Ruedas | Cuatro (4) antiestáticas
Con bloqueo (frenado) central y/o individual
Barandas antifluidos | ≥ 2 (dos) en cada lado
Abatibles
Fabricadas en ABS o superior
Movimientos
Movimientos Manuales Articulados mínimos | En: espaldar, rodillas, trendelenburg y anti-trendelenburg
Ángulo de inclinación para trendelenburg y trendelenburg inverso | 15° (±3°)
Ángulo de inclinación espaldar | De 0° a ≥ 60°
Ángulo de inclinación rodillas | De 0° a ≤ 40°
Ajuste altura (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón) | Descenso ≤ 50cm Ascenso ≥ 70cm
Seguridad
Parachoques | Requerido en las cuatro esquinas
Soporte para bolsas | Un (1) soporte para drenaje
Colchón
Hospitalario reductor de presión
Tipo | De goma espuma
Antiestático
Ignífugo
Con bordes ocultos
Forro | Con cierre oculto. De vinil o nylon impermeable
Antibacterial
Antihongos
Resistente a los desinfectantes
Dimensiones mínimas | Que cubra el espacio útil de la superficie del paciente con un espesor ≥ 140 mm
Capacidad de carga | ≥ 200 Kg
Accesorios | Un (1) forro de colchón, lavable e hipoalergénico
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón