## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-039
REVISIÓN:
NOMBRE ECRI: | COCHE DE PARO
CÓDIGO ECRI: | 10-302
NOMBRE GENÉRICO: | COCHE DE PARO COMPLETO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR AGREGADO
Estructura
Material | En plancha de acero
Con acabado en pintura electrostática o polímero de alta densidad
Paneles exteriores | En plástico ABS de alta densidad
Cajones | ≥ 5 para almacenamiento de material ( incluido espacio para un equipo aspirador portátil) y medicamentos
Con autocierre y cierre central
Bandeja para desfibrilador | Requerido
Soporte lateral | Para contenedor de residuos
Carga mínima | ≥ 45 Kg
Movilidad | 4 (cuatro) ruedas en nylon de alto impacto
Accesorios
Resucitador manual | Adulto: Uno (1) con una (1) mascarilla N°5 y reservorio de O2
Pediátrico: Uno (1) con una (1) mascarilla N°3
Tabla de paro | Una (1)
Portasuero | Uno (1) incorporado
Frasco 1 Litro | Un (1) frasco recolector de líquidos aspirados
Contenedor de 1 litro | Uno (1) para residuos (amarillo)
Carpeta | Una (1) para documentación paciente
Etiquetas | Kits de etiquetas adhesivas para cajones
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 14385
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón