## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-040
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CENTRAL DE MONITOREO DE OCHO TERMINALES
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Requerimientos de la Pantalla
Pantalla principal táctil a color | Requerido
Tamaño mínimo | 19" o superior
Cantidad | Dos(2)
Tipo de pantalla | LCD o TFT o superior
Requerimientos del CPU
Procesador | Mínimo de doble núcleo
Salida de audio y video | Requerido
Sistema de Conectividad de Red | LAN ETHERNET (Puerto RJ45) y WLAN o superior
Sistema Operativo con licencia | Requerido
Control /Monitoreo / Visualización
Capacidad de Monitoreo en red | ≥ 8 terminales o pacientes
Capacidad de ampliación de terminales | Requerido
Visualización de tendencias | Requerido
Visualización de curvas fisiológicas | ≥ Cinco (5) parámetros por paciente en tiempo real
Despliegue de curvas fisiológicas y valores numéricos mínimos | ECG
Presión Invasiva (IBP)
Presión No Invasiva (NIBP)
Saturación de oxígeno (SpO2)
Capnografía (CO2 / ectCO2)
Frecuencia respiratoria
Análisis de segmento ST | Requerido
Análisis de arritmias | Requerido
Tiempo de visualización continua de datos | ≥ 72 horas
Interfaz de salida de datos de la Central mínimo | HL7 (Health Level Seven) versión 2.3 o superior
Sistema de generación de Informes | Requerido
Almacenamiento
Capacidad de almacenamiento de datos | ≥ 1000 eventos por paciente
Revisión de la información del paciente en cualquier momento | Requerido
Almacenamiento mínimo | Eventos de alarmas
Datos gráficos y numéricos
Tendencias
Segmento ST
Alarmas
Ajuste de alarmas | Requerido
Accesorios
Altavoces integrados o externos | Requerido
Teclado con caracteres en español | Uno (1)
Mouse | Uno (1)
Impresora Láser | Una (1)
Software (SW) y licencias (DVD) | Requerido
UPS (SAI / Sistema de alimentación ininterrumpida ) | Uno (1)
Dispositivo de comunicación con monitores e infraestructura de red (Acces point) | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.