## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-042
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CENTRÍFUGA 24 TUBOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Sistema de control | Programable tiempo y velocidad
Velocidad | ≤ 15000 rpm
RCF | ≥ 2000 x g
Temporizador | Requerido más marcha permanente o posición sostenida
Nivel de ruido | ≤ 60 dB
Visualización de tiempo y velocidad | LCD o LED o superior
Rotor
Número de tubos | ≥ 20 tubos de 2 a 10 ml
Diseño | Permita acople de diferentes tipos de adaptadores o rotores
Tipo | Ángulo fijo o cubo pivotante (basculante) o tubo vertical
Seguridad
Indicadores mínimos | Audibles o visuales o fin de ciclo
Bloqueo de tapa | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón