## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-044
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CENTRÍFUGA PARA MICROMUESTRAS
IMAGEN DE REFERENCIA
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Sistema de Control | Programable tiempo y velocidad
Velocidad | ≥ 13000 rpm
RCF | ≥ 16000 x g
Pantalla para Visualización de parámetros | LCD o LED o superior
Temporizador para ciclos | Requerido
Rotor principal
Capacidad | ≥ 24 tubos
Capacidad de tubos | ≥ 1,5 ml y 2 ml
Accesorios
Rotores adicionales | Rotor de ≥ 24 tubos para capacidades de 0,2 ml
Rotores adicionales | Rotor de ≥ 24 tubos para capacidades de 0,5 ml
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón