## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-057
REVISIÓN: | Segundo
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | DERMÁTOMO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Funcionamiento | Suministro eléctrico
Ancho de corte | ≥ 73 mm
Corte mínimo | ≤ 0,2 mm
Frecuencia de oscilación | ≥ 6000 rpm
Grosor de cortes | Permitirá seleccionar varios grosores de corte
Pieza de mano | Para desinfección en autoclave o esterilizador
Accesorios
Maletín de transporte | Uno (1) propio del equipo
Contenedor para esterilizador | Uno (1) propio del equipo
Hojas de corte | Treinta (30) de diferentes tamaños propias del equipo
Herramientas | Un (1) set de herramientas para cambio de hojas de corte (en caso de requerir)
Baterías | Dos (2) compatibles con el sistema, deben incluir el cargador (en caso de requerir)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.