## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-067
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Estaciones de visualización de imágenes clínicas
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Software de aplicaciones para radiología general, medidas y anotaciones básicas zoom, mediciones de ángulos, medición relación cardiotorácica, sincronizado de imágenes.
Capacidades cardiológicas como medición de relación cardiotorácica, Análisis Ventricular y análisis de estenosis.
Protocolos de lectura automáticos configurados por usuario, comparación de estudios anteriores, vista en tamaño real, que muestre la desviación minima, máxima y estándar de una Región de interés (ROI)
Visualización de reportes y creación de listas de trabajo manuales, con capacidad de acceder a serivicios DICOM y se deberá configurar al sistema PACS
Licencias de reconstrucción MPR, MIP y volumétricas (VRT) con visor de volumen con al menos las siguientes funcionalidades: • Remoción automática de hueso • Capacidades 3D • Reformateo en tiempo real en planos oblicuos y cine multifásico interactivo de CT • Herramientas de ROI 2D/3D para mediciones cuantitativas y comparaciones • Vistas de representación de volumen • Representación mejorada de estructuras con alto y bajo contraste (creación de imágenes MIP / MinIP) • Creación de modelos renderizados de múltiples volúmenes que pueden fusionarse en una sola vista • Segmentación de los vasos sanguíneos y otras estructuras de interés • Contorneado de hallazgos y regiones de interés • Análisis de todos los vasos, enformateo curvo.
Monitor Grado Médico para imágenes radiográficas de alta resolución mínimo 5 Megapixeles. Características mínimas de pc, No clones, no remanofacturados: ·PROCESADOR 8 NÚCLEOS O MAYOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN · 8 GB DE RAM O SUPERIOR · SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR · DISCO RÍGIDO DE 1TB O SUPERIOR · PLACA DE RED Y PERIFERICOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón