## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-068
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR-BIPOLAR
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Unidad de electrocirugía tipo sobremesa | Requerido
Modos de operación mínimos | Corte y coagulación monopolar
Coagulación bipolar
Panel de control y/o pantalla de visualización | Requerido
Modo de activación | Mediante mango y pedal
Corte monopolar | Potencia de salida regulable ≥ 250 Watts
≥ Dos (2) modos de operación
Coagulación monopolar | Potencia de salida regulable ≥ 100 Watts
≥ Tres (3) modos de operación
Coagulación bipolar | Potencia de salida regulable ≥ 90 Watts
≥ Un (1) modo de operación
Puertos o salidas | ≥ Dos (2) salidas monopolares
≥ Una (1) salida bipolar
Frecuencia de salida | ≥ 300 Khz
Modo BLEND (Mezcla) | Requerido
Sistema de seguridad mínimo | Control de corriente de fuga
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Falla del electrodo de retorno | Requerido
Falla eléctrica o de conexión | Requerido
Accesorios
Carro para transporte del equipo | Uno (1)
Mando de pie para corte y coagulación monopolar y bipolar | Uno (1)
Adaptador universal | Uno (1)
Cable reutilizable para placa de retorno | Dos (2)
Cable de conexión bipolar reutilizable | Dos (2)
Cable de conexión monopolar reutilizable | Dos (2)
Cable equipotencial | Uno (1)
Lápiz de electrobisturí estéril descartable con electrodo tipo cuchilla y cable | Dos (2)
Set de electrodos reutilizables tipo bola, aguja, cuchillo (a elección del Establecimiento de Salud) | Uno (1)
Pinza bipolar, dos tipos a elección del Establecimiento de Salud | Dos (2)
Todo lo necesario para su correcto uso en pediatría y adultos
Consumibles
Caja de electrodos neutros descartables sin cable de conexión Adulto/Pediátrico | Dos (2) de 100 unidades. Tipo a elección del Establecimiento de Salud
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.