## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-069
REVISIÓN: | Tercera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Analizador Semi-automático de Eritrosedimentación
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Método de lectura: | Velocidad de sedimentación globular (Westergren)
Pantalla LCD: | Requerido
Lectura de canales | 40
Velocidad de lectura | ≥ 80 pruebas/hora
Unidad de resultados | mm/hour
Nivel de sangre | Entre 65mm y 49 mm
Medidas de tubos | 120*9mm/ 120*8mm
Impresora termica | Requerido
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.