## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-077
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Esfigmomanómetro rodable
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo | Tensiómetro de pedestal
Sistema | Aneroide
Rodable | Requerido
Ruedas | ≥ 5
Escala | 0 a 300 mm Hg
Graduación | 2 mmHg y 10 mmHg
Tolerancia | ± 3mmHg
Sin Mercurio | Requerido
Brazalete
Sistema de fijación | Velcro
Material | Sin látex, desinfectable
Reusable | Requerido
Accesorios
Manguito | Uno (1)
Manguera | Las necesarias para el funcionamiento
Brazalete adulto | Uno (1)
Brazalete pediátrico | Dos (2): 1- diametro referencial : 18 a 26 cm 1- diametro referencial: 10 a 19 cm
Canasta | Una (1) en el pedestal
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | NO APLICA
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.