## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-079
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Camilla Multipropósito
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Construcción / Materiales
Estructura | Acero inoxidable AISI ≥ 300
Dimensiones referenciales internas | Ancho 65 cm (± 13cm)
Largo 190 cm (± 13cm)
Secciones traslúcidas mínimas | Dos (2)
Control / Movimiento
Funcionamiento | Hidráulico
Movimientos hidráulicos mínimos | Espaldar, Trendelenburg y Trendelenburg inverso
Ángulo de inclinación de cabecera | De 0° a 70° (±10°)
Ángulo de movimiento de rodillas | De 0° a 35° (±10°)
Ángulo de inclinación trendelenburg y trendelenburg inverso | 15° (± 5°)
Ajuste de altura | Ascenso: 80 cm (± 10cm)
Descenso: 60 cm (± 10cm)
Barandas abatibles o retráctiles | ≥ Dos (2)
Ruedas | Cuatro (4) de doble o simple rodadura
Antiestáticas
Asas para transporte | ≥ Dos (2)
Seguridad
Sistema de frenado centralizado | Requerido
Bloqueo por pedal | Requerido
Dimensiones de colchoneta | Que cubra la superficie de atención del usuario
Sistema de protección (parachoques) | Requerido
Capacidad de carga | ≥200 kg
Accesorios
Soporte para bolsas de fluidos | Uno (1) para orina y drenaje
Soporte para porta sueros | Uno (1) desmontable
Portachasis rayos x | Opcional
Colchoneta | De goma espuma
Tapizado en vinil o nylon
Antiestático
Impermeable
Ignífuga (retardante de llama)
Resistente a desinfectantes de grado hospitalario
Soporte para O2 | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE/ ISO. A excepción de ser fabricación nacional
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón
FICHA TÉCNICA