## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-101
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ESTUFA INCUBADORA ~ 50 LITROS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Material de la cámara | Acero Inoxidable o aluminio
Puertas y/o cámara | Con aislamiento térmico
Sensor de temperatura | ≥ 0,1 °C
Visualización de parámetros | Temperatura y tiempo
Temperatura regulable | ≤ 250 °C
Sistema de control | Digital o análogo
Capacidad | ≥ 45 litros
Circulación de aire | Requerido
Alarmas
Cambio de temperatura prefijada | Requerido
Accesorios
Bandejas o rejillas | Dos (2) unidades fabricadas en acero inoxidable
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón