## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-102
REVISIÓN: | Tercera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | TERMICA, DICOM
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Tipo | Térmica DICOM
Número de bandejas | 2, para diferentes tamaños de películas
Rendimiento | ≥ 70 películas por hora
Resolución, µm | ≥ 39 µm
Carga de película | A luz del día
Modalidades de impresión
Radiografía | Requerido
Mamografía | Preferido
Tomografía | Requerido
Resonancia Magenética | Requerido
Ultrasonido | Requerido
Dental | Requerido
Sistema de integración
DICOM | Dicom Send Dicom Print Dicom Storage (opcional)
Consumibles
Caja de películas | Una (1) caja de 100 películas de 14 x 17 in (35 x 43 cm)
Una (1) caja de 100 películas de 10 x 12 in (25 x 30 cm)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE.
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón