## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-114
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | LÁMPARA QUIRÚRGICA DE DOS CÚPULAS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Diseño | Modular, compatible para sistemas de integración
Tipo de montaje | Suspensión a techo
Cúpulas | Dos (2)
Tipo de iluminación | Luz LED
Vida útil de LED | ≥ 50000 horas
Cantidad de led por satelite | 60-80 o más
Iluminación | ≥ 100000 lux a 1m de distancia (lx)
Profundidad de iluminación L1+L2 (20%) | ≥ 100 cm
Temperatura de color (°K) | Dentro del rango: 3200 a ≥ 5300 °K
Índices de color | Ra ≥ 93
Irradiación | ≤ 600 W/m²
Diámetro de campo de luz | ≥ 20 cm, ajustable
Control de operación | Mediante panel de control o pantalla táctil
Mango o empuñadura central esterilizable | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón