## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-115
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | BÁSICA, MÓVIL, UNA CÚPULA, LED
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control/ Visualización / Material
Articulaciones mínimas | Dos (02)
Tipo de estructura | Móvil, con ≥ 4 ruedas, mínimo dos con freno
Cúpulas | Una (1)
Tipo de iluminación | Luz LED
Vida útil de LED | ≥ 40.000 horas
Iluminación a 1m de distancia (lx) | ≥ 50.000 lux
Profundidad de iluminación | ≥ 100 cm
Temperatura de color (°K) | ≥ 4.000 °K
Índices de color mínimo | Ra ≥ 95
Diámetro de campo de luz | ≥ 20 cm
Control de iluminación | Requerido
Mango o asa para maniobrabilidad de la cúpula | Requerido
Batería recargable incorporada | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón