## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-118
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIÁTRICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Mango | Metálico
Tamaño del mango | Tipo "AA"
Mango recargable | Opcional
Fuente de luz | LED o Xenón o Halógena
Iluminación | Fibra óptica
Accesorios
Focos | Dos (2) de repuesto
Hoja N° 1 | Una (1) en acero inoxidable, tipo Macintosh Una (1) en acero inoxidable, tipo Miller
Hoja N° 2 | Una (1) en acero inoxidable, tipo Macintosh Una (1) en acero inoxidable, tipo Miller
Hoja N° 3 | Una (1) en acero inoxidable, tipo Macintosh Una (1) en acero inoxidable, tipo Miller
Baterías recargables | Dos (2) juegos o baterías internas recargables si el mango es recargable
Cargador de baterías | Uno (1) para baterías o un (1) cargador de batería de sobremesa
Estuche | Uno (1) propio del equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Baterías.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 14385
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.