## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-119
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | LARINGOSCOPIO NEONATAL Y PEDIÁTRICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Mango | Metálico
Tamaño del mango | Tipo "AA"
Mango recargable | Opcional
Fuente de luz | LED o Xenón o Halógena
Iluminación | Mediante fibra óptica
Accesorios
Focos | Dos (2) de repuesto
Hoja N° 00 | Una (1) en acero inoxidable,tipo Macintosh. Una (1) en acero inoxidable,tipo Miller
Hoja N° 0 | Una (1) en acero inoxidable,tipo Macintosh. Una (1) en acero inoxidable,tipo Miller
Hoja N° 1 | Una (1) en acero inoxidable,tipo Macintosh. Una (1) en acero inoxidable,tipo Miller
Baterías recargables | Dos (2) juegos o baterías recargables incluidas , si el mango es recargable
Cargador de baterías | Uno (1) o cargador de base de mesa
Estuche | Uno (1) propio del equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Baterías
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.