## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-129
REVISIÓN: | Tercera
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | MÁQUINA DE ANESTESIA CON VENTILACIÓN
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Aplicación | Para pacientes adultos y pediátricos
Gabinete | De configuración móvil con freno
Con mínimo una gaveta de almacenamiento
Flujómetros o Caudalímetros | Para control de flujo de O2, N2O, aire medicinal
Medición de flujo dentro del rango de 0 a ≥ 15 L/min
Vaporizadores | Al menos dos vaporizadores con anclaje al equipo
Brazo para monitor de Signos vitales | Requerido
Sistema ACGO | Requerido
Compensación de gas fresco | Requerido
Evacuación de gases(WAGD/AGSS) | Requerido, debe incluir todos los accesorios para ser conectado a sistema de extraccion de gases del hospital(tipo conector DISS)
Idioma del SW | Español
Sistema de absorción de CO2 (canister) | Requerido
Superficie de trabajo | Requerido,Para colocación de accesorios
Ventilador
Control | Mediante turbina y/o fuelle y/o pistón.
Visualización de datos monitorizados | Mediante pantalla ≥ 6,5"
En valores gráficos y numéricos
Parámetros monitorizados | Presión en las vías aéreas (Pva)
Volumen minuto
Volumen tidal (VT)
Presión Positiva al final de la espiración (PEEP)
Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2)
CO2 en ventilador o monitor de paciente(especificar)
Frecuencia respiratoria
Relación inspiración:espiración (I:E)
Apnea
Modos Ventilatorios | Ventilación controlada por volumen (VCV)
Ventilación controlada por presión (PCV o PPCV)
Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)
Ventilación con presión de soporte (PSV)
Ventilación manual / espontánea
Volumen tidal o corriente | Dentro del rango de ≤ 20 a ≥ 1350 ml
Volumen minuto | Dentro del rango de 0 a 100 l/min
Frecuencia respiratoria | Dentro del rango de ≤ 4 a ≥ 60 rpm
Pausa Inspiratoria | Dentro del rango de 0 a 70%
Presión límite ajustable | Dentro del rango de 10 a 80 cmH2O
Rango de PEEP | Dentro del rango de 0 a ≥20 cm H2O
Compliance (distensibilidad) | Requerido
Válvula de purga o flush | Requerido
Autodiagnóstico | Requerido
Sistema para usar un solo vaporizador a la vez. | Requerido
Alarmas audibles y visuales | Requerido para los parámetros monitorizados
Baja de presión de suministro de entrada de gases
Falla en suministro electrico
Con límites de alarma alto y bajo
Accesorios
Batería auxiliar | Una (1) ≥ una (1) hora de autonomía.
Circuito Respiratorio Adulto Reusable | 2
Circuito Respiratorio Pediatrico Reusable | 2
Circuito Respiratorio Adulto Desechable | 10
Circuito Respiratorio Pediatrico desechable | 10
Sensores de flujo | 5
Cilindros de gas de reserva | Dos (2), uno dedicado a O2
Accesorios para monitorización | Todos requeridos para el correcto funcionamiento
Cal sodada | Una (1) bolsa
Equipo de reanimación manual | Uno (1), que incluya una mascarilla adulto y una pediatrica
Mangueras de gases medicinales | Las que requiera el equipo, tipo de conector DISS
Pulmón manual | Uno (1)
Monitor de signos vitales
Visualización de datos monitorizados | Mediante pantalla ≥ 12"
En valores gráficos y numéricos
Al menos 8 curvas simultáneas
Tipo | Modular
Módulos | De parámetros fisiológicos, analizador de gases medicinales, gases anestésicos y capnografía
Parámetros mínimos monitorizados | Electrocardiograma (ECG)
Respiración
Presión invasiva (NIBP) y no Invasiva (IBP)
Concentración de gases O2, N2O y agente anestésico( integrado o stand alone (especificar en oferta)
Capnografía (C02) integrado o stand alone (especificar en oferta)
Temperatura
Concentración alveolar mínima (MAC)
Alarmas | Requerido para los parámetros monitorizados
Con límites de alarma alto y bajo
Accesorios Monitor de Signos Vitales
Sensor SPO2 adulto reusable | Uno (1)
Sensor SPO2 pediátrico reusable | Uno (1)
Brazalete NIBP adulto reusable | Uno (1)
Brazalete NIBP pediátrico reusable | Uno (1)
Sensor de temperatura de superficie adulto | Uno (1)
Sensor de temperatura de superficie pediátrico | Uno (1)
Cable troncal ECG de 5 derivadas, con juego de 5 leads | Dos (1)
Cable troncal IBP para conexión de transductor de presión invasiva | Uno (1), tipo de conector del cable para ingreso de transductor
Kit de accesorios para Capnografía (CO2) | Un kit (el que requiera el equipo)
Kit de accesorios para monitoreo del Gasto Cardíaco (GC) | Un kit (el que requiera el equipo)
Batería con autonomía mínimo 1 (una) hora | Una (1)
Sistema de montaje o soporte de cabecera para maquina de Anestesia | Un (1)
Consumibles
Sensor de presion invasiva | Dos (2)
Electrodos ECG descartables para Adulto/Pediátrico | Cincuenta (50)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.