## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-132
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | TERMÓMETRO INFRARROJO DE USO HOSPITALARIO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla | Display o digital o TFT o LED o LCD
Unidades de medida | En grados centígrados (°C), otros opcional
Precisión | ≤ 0,3 °C
Medición | Infrarroja, sin contacto
Rango de temperatura | Entre el intervalo ≥ 10°C y ≤ 50°C
Medición de temperatura | Superficial y corporal
Distancia de medición | ≤ 6 cm
Tiempo de respuesta | ≤ 1 segundo
Alarma | Sonido o beep
Memoria | Requerido, mínimo para 20 mediciones
Accesorios
Baterías | Las que necesite el equipo (recargables en caso de aplicar)
Cargador de baterías | Uno (1) (en caso de aplicar)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Baterías
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.