## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-138
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | MICROSCOPIO BINOCULAR PARA LABORATORIO, DE CAMPO CLARO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Microscopio
Tipo | Binocular
Grado de inclinación | 30° o 45°.
Tipo de corrección | Óptica Infinita
Oculares
Aumento par oculares | 10X, con tornillos de fijación al cabezal
Dioptrías | Ajustable
Ajuste de distancia interpupilar | ≥ 45 mm
Campo de visión | ≥ 18 mm
Estativo
Tipo de objetivos | Planos acromáticos
Controles de enfoque | Foco fino (micrométrico) y foco grueso (macrométrico)
Revólver | Torreta de 4 (cuatro) posiciones para objetivos
Aumentos | 4X
10X
40X
100X (de inmersión)
Platina
Control de posicionamiento | Eje X y Y
Pinza de sujeción | Requerido
Condensador
Tipo de condensador | Abbe
Apertura numérica | ≤ 1,25 mm
Técnica de observación | Campo claro.
Sistema de Iluminación
Fuente de Luz | LED
Ajuste de intensidad de iluminación | Requerido
Accesorios
Cable de poder | Uno (1)
Cobertor de polvo | Uno (1)
Botella de aceite de inmersión | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón