## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-144
REVISIÓN: | Primera
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE ANALGESIA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla de monitoreo de parámetros | Requerido
Periféricos de entrada | Botones de acceso integrados al monitor o pantalla táctil
Método de monitoreo | No invasivo
Parámetros de monitorización | Por medio de BIS o Nocicepcion
Despliegue de curvas y valores numéricos | Requerido
Aplicación | En pacientes durante cirugía con anestesia general
En pacientes de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)
Conectividad | USB y/o Bluetooth o superior
Accesorios
Sistema de montaje | Uno (1) móvil en atril.
Sensores Adulto | Una (1) caja de cinco (5) sensores completos
Sensores Pediatrico | Una (1) caja de cinco (5) sensores completos pediatrico
Cable para sensor | Uno (1) compatible en el sensor de monitoreo
Batería | Una (1) con al menos una (1) hora de autonomía
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.