## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-148
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Requerimientos de la Pantalla del Monitor
Pantalla a color | Requerido
Tamaño Mínimo | 10"
Tipo de Pantalla | LCD o TFT o Similar o Superior
Aplicación
Pacientes adultos, pediátricos y neonatos | Requerido
Control / Monitoreo / Visualización
Módulo de entrada de cables de medición de parámetros | Modular o multiconector o integrado
Periféricos de entrada | Botones de acceso integrados al monitor o pantalla táctil
Visualización de tendencias | Requerido
Visualización de curvas fisiológicas en la pantalla | ≥ 6 (seis) formas de onda
Módulos de medición de parámetros incluidos (integrados o modulares):
Parametros de Medición Requeridos | ECG
Frecuencia respiratoria
Saturación de Oxígeno (SPO2)
Presión Arterial No Invasiva (PANI / NIBP)
Presión Arterial Invasiva (PAI / IBP)
Temperatura
Capnografía (CO2)
Índice biespectral (BIS) integrado o Stand Alone (especificar)
Gasto Cardíaco (GC)
Despliegue de curvas fisiológicas y/o valores numéricos estándar | Para todos los valores medidos
Selección derivadas ECG mínima | Configuración para 3 y 5 derivaciones: I, II, III aVR, aVL, aVF, V
Módulos Plug & Play | Los requeridos para cumplir los recquisitos de medición
Detección o rechazo del pulso del marcapasos | Requerido
Detección de arritmias | Requerido
Análisis de segmento ST | Requerido
Sistema de Conectividad de Red | LAN ETHERNET (Puerto RJ45) y/o WLAN o superior
Conexión a Central de Monitorización
Software | Configurable para idioma español
Almacenamiento
Capacidad de almacenar y revisar datos | Requerido
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Ajustables para límites alto y bajo | Requerido
Para todos los parámetros | Requerido
Protección mínima | Contra desfíbrilación
Accesorios
Sensor SPO2 adulto reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Sensor SPO2 pediátrico reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Sensor SPO2 neonatal reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Brazalete NIBP adulto reusable (cable y manguito) | Dos (2)
Brazalete NIBP pediátrico reusable (cable y manguito) | Dos (2): 1- diametro referencial : 18 a 26 cm 1- diametro referencial: 10 a 19 cm
Brazalete NIBP neonatal (cable y manguito) | Uno(1): diametro referencial 6 a 11 cm
Sensor de temperatura de superficie adulto | Uno (1)
Sensor de temperatura de superficie pediátrico | Uno (1)
Sensor de temperatura de superficie neonatal | Uno (1)
Cable troncal ECG de 5 derivadas, con juego de 5 leads | Dos (1)
Cable troncal IBP para conexión de transductor de presión invasiva | Uno (1), tipo de conector del cable para ingreso de transductor
Kit de accesorios para Capnografía (CO2) | Un kit (el que requiera el equipo)
Kit de accesorios para monitoreo del Gasto Cardíaco (GC) | Un kit (el que requiera el equipo)
Batería con autonomía mínimo 1 (una) hora | Una (1)
Sistema de montaje o soporte de cabecera para pared | Un (1)
Consumibles
Electrodos ECG descartables para Adulto/Pediátrico | Cincuenta (50)
Electrodos ECG descartables para Neonato | Cincuenta (50)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.