## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-168
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | PULSIOXÍMETRO PORTATIL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla | Display, LCD o LED
Paciente | Adulto y Pediátrico
Tiempo de batería | ≥ 30 horas de uso continuo
Indicadores visuales | Para estado de batería
Funciones
Apagado automático | Requerido
Medición SPO2 | Requerido, Intervalo de 20 a 99%
Precisión SPO2 | ≤ 1%
Medición pulso | Requerido
Precisión pulso | ≤ 1 ppm (o su equivalente)
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido, Valor de alarmas programables
Accesorios
Batería | Requerido
Cargador | Requerido
Sensores Adulto | Dos(2)
sensores Pediatrico | Dos(2)
Estuche | Un (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 HZ
Garantía técnica fabricante | Un (1) año a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE, ISO13485,ISO13488,ASTM F1415-92, EN46002