## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-174
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR PROFESIONAL, 500 A 600 LITROS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Cámara de Refrigeración
Tipo de material interno | Acero inoxidable o material resistente a la corrosión
Capacidad de cámara | ≥ 500 a ≤ 600 litros
Número de Bandejas en cámara | ≥ 2 (Dos)
Refrigerante | Amigable con el medio ambiente
Temperatura
Control de temperatura de trabajo | Requerido
Rango de temperatura de trabajo | ≥ 1 ºC a ≤ 10 ºC
Visualización de parámetros
Visualización de temperatura de trabajo a través de Display | Requerido
Registrador de historial de temperatura | Analógico (Termograficador)
Puerto USB para descargar historial de temperaturas de funcionamiento | Requerido
Alarmas
Alarma de temperatura fuera de rango | Requerido
Alarma de puerta abierta | Requerido
Batería de respaldo
Batería de respaldo, para el sistema de alarmas y registrador gráfico | Requerido
Tiempo de respaldo de batería | ≥ 60 (sesenta) horas
Accesorios
Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón