## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-178
REVISIÓN: | Tercera
NOMBRE ECRI: | Sistemas radiográficos, digitales
CÓDIGO ECRI: | 18-430
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE RX DIGITAL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Configuración General
Modo radiográfico | Digital
Número de detectores | Dos (2)
Tipo de Montaje | Al piso o mesa
Mesa de paciente
Desplazamiento longitudinal por cada lado | ≥ 44 cm
Desplazamiento lateral por cada lado | ≥ 12 cm
Tablero (largo x ancho) | ≥ 200 cm x 74 cm
Absorción de radiación a 100 kV | ≤ 0,8 mm Al
Capacidad de carga de la mesa | ≥ 145kg
Movimiento | 4 vias de de movimiento T: ±200mm H:±650mm
Recorrido longitudinal de bandeja de detector | ≥ 31 cm
Soporte de tubo de columna
Desplazamiento longitudinal | ≥ 138 cm
Desplazamiento vertical | ≥ 145 cm
Rotación del tubo alrededor del eje longitudinal, por cada lado | ≥ 360°
SID (Distancia foco - imagen) | ≥ 90 cm
Sistema de bucky de pared
Control automático de exposición (AEC) | Requerido
Absorción de radiación a 100kV | ≤ 0,8 mm Al
Recorrido vertical | ≥ 145 cm
Detector digital
Tipo de detector | Flat panel o flat detector
Tamaño del detector | ≥ (34 x 42) cm o ≥ (40 x 40) cm
Configuración | Inalámbrico
Tamaño de la matriz | ≥ (2000 x 2000) pixeles
Resolución - píxel | ≤ 200 µm
Factor DQE | ≥ 50%
Resolución de densidad | ≥ 14 bits
Generador de Rayos x
Potencia | ≥ 50 kW
Rango kVp | ≤ 40 a ≥ 150
Rango mA | ≤ 10 a ≥ 630
Tubo de Rayos x
Tamaño de Punto focal | Foco fino ≤ 0,6 mm
Foco largo ≥ 1,2 mm
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | ≥ 500 kHU
Sistema de integración
DICOM 3.0 | Dicom Send, Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Worklist Query / Retrieve
Colimador
Energía / Alimentación | 1Ø 24VAC 50/60Hz
Filtro | Foco largo ≥ 1,2 mm
Intensidad Iluminación | Led ≤ 160 lux
Voltaje de tubo relacionado | 125 Kvp
Accesorios
Software y manuales | Idioma Español
Soporte o percha | Para protecciones plomadas
Baterías adicionales para detector | ≥ 2, incluye cargador (sólo si el detector es inalámbrico)
Protecciones plomadas | Dos (2) delantales de protección plomados Talla : M y L
Un (1) par de gafas de protección radiológica
Dos (2) protectores de tiroides para rayos x
Un (1) juego de chaleco y faldilla de protección libre de plomo
Dos (2) kit de protección gonadal (3 tamaños)
Dos (2) pares de guantes plomados
Estación de adquisión | Un (1) monitor de diagnostico, con resolución de 1 MP
Un (1) CPU acorde a los requerimientos del equipo de Rx
Un (1) mouse, incluye mouse pad
Un (1) teclado en español
Un (1) lector y grabador de CD/DVD
Un (1) puerto USB
Disco duro externo | ≥ 2 Tb
UPS consola/Computadora detector | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación de adquisición
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 1ph o 480 VAC - 60 Hz, TRIFÁSICA
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 14385
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.