## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-181
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ORBITAL PARA TUBOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control
Movimiento Orbital | Requerido
Control de Velocidad | Análogo o digital
Modo de trabajo | Tiempo continuo de operación
Bandeja anti-deslizante de dos secciones | Para Erlenmeyers y frascos de diferentes capacidades
Velocidad Mínima | 20 rpm
Capacidad mínima de carga sobre bandeja | ≥ 2Kg
Tamaño mínimo de bandeja | 23 cm x 21 cm
Accesorios
Capacidad de frascos | Una (1) Plataforma para 12 frascos de 100 - 150ml
Una (1) Plataforma para 6 frascos de 200 - 250ml
Cable de poder | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón