## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-183
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD DE RX DIGITAL MÓVIL USO ADULTO, CON MONITOR INTEGRADO PARA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Configuración
Tipo | Rx Móvil
Modo radiográfico | Digital
Tipo de fuente de energía
Baterías del equipo de Rx | Requerido
Tiempo de carga de la batería al 100% | ≤ 8 horas
Tubo de Rayos x
Capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo | ≥ 107 kHU
Tasa de disipación de calor en el ánodo | ≥ 14000 HU/min
Rango de kVp | ≤ 40 a ≥ 133
Rango de mAs | ≤ 0,32 a ≥ 320
Punto focal | ≤ 0,8 mm
Generador de Rayos x
Potencia del Generador | ≥ 30 kW
Colimador
Filtro de Aluminio colimación | ≥ 1 mm Al
Luz de colimador para Centralización del paciente | Requerido
Movimientos del tubo y columna
Grados de rotación de la columna por cada lado / eje | ≥ 90°
Altura máxima de la columna en transporte | ≤ 160 cm
Rango de angulación sagital del tubo por cada lado / eje | ≥ 165°
Rotación axial del tubo | Hacia adelante ≥ 90°
Hacia atrás ≥ 10°
Detector digital pediátrico/neonatal
Tamaño del detector [cm] | ≥ (34 x 42) cm
Configuración | Inalámbrico
Tiempo de carga de la batería | ≤ 4 horas
Tiempo de uso del detector con batería cargada a 100% | ≥ 3 horas
Número de imágenes por carga de la batería | ≥ 140 imágenes
Tamaño de píxel | ≤ 150 µm
Resolución/escala de grises/píxeles | ≥ 14 bits
Protección contra fluidos IPX | Requerido
Aplicaciones adulto y pediátrico | Requerido
Monitor Integrado
Tamaño del monitor incorporado | ≥ 15 pulgadas
Tecnología touchscreen | Requerido
Resolución del monitor | ≥ (1024 X 1024) píxeles
Centralización del paciente / Luz colimador
Luz de colimador | Requerido
Sistema de integración
DICOM 3.0 | Dicom Send Dicom Print Dicom Storage Dicom Query / Retrieve
Accesorios
Baterías adicionales para detector | ≥ 1, incluye cargador
Protecciones plomadas | Dos (2) delantales de protección plomados Talla: M y L
Dos (2) protectores de tiroides para rayos x
Dos (2) gafas plomadas
Dos (2) kit de protección para gónadas (3 tamaños)
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.