## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-205
REVISIÓN: | Tercera
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | VENTILADOR CON TURBINA INTEGRADA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Suministro de Gases | Entrada de Oxigeno y Aire Grado medico centralizado requerido
Suministro de Respaldo de Aire | Compresor o Turbina, como respaldo del aire medico, entrada automatica.
Tipo de pacientes | Adulto y Pediátrico
Modos ventilatorios | VC
PC
SIMV
APRV
BILEVEL/BIPAP o equivalente
NIV
Frecuencia Respiratoria | 1 a 120 o mayor
Volumen tidal | Menor 50 a 1500 ml o mayor
PEEP | 0 a 35 cmH2O o mayor
Oxígeno | 21 % al 100%.
Relación I:E | De 1:9 a 4:1
Tiempo inspiratorio (TI) | De 0,3 o menor a 10vseg o mayor
Disparo por flujo | Apagado, de 1 o menor a 9 l/min o mayor
Control de presión | De 5 a 60 cmH2O, además de PEEP/CPAP
Presión de soporte | De 0 a 60 cmH2O, además de PEEP/CPAP
Rampa de presión | De 0 a 2000 ms
P alta | De 0 a 60 cmH2O o mayor
P baja | De 0 a 35 cmH2O o mayor
T alto | De 0,1 a 10 seg o mayor
T bajo | De 0,2 a 40 seg o mayor
Compensacion Automatica de Tubo | Requerido, On/Off
Compensation de fuga de circuito | Requerido.
Nebulizacion | Requerido.
Alto Flujo | Requerido, integrado o stand-alone
Monitroizacion Compliance y Resistencia | Requerido
Monitorizacion de Parametros | Requerido en todos los parámetros configurables
Autocomprobacion | Requerido
ALARMAS
Audibles, visuales y de texto con nivel de prioridad
Configurable | Volumen minuto alto/bajo
Volumen tidal alto/bajo
Presión alta/baja
Frecuencia alta/baja
Apnea
FiO2 alto/bajo
SpO2 (alta/baja)
Pmax
PEEP(alta/baja)
Flujo (alto/bajo)
Alarmas especiales | Celda de O2
Desconexión de circuito
Batería Baja
Suministro Eléctrico
suministro de gas
sensor flujo
válvula espiratoria
presión limitada
Volumen | Ajustable
Silenciador de alarmas | Requerido
ACCESORIOS
Manguera de conexión | Dos (2) conector tipo DISS, 1 para oxigeno y 1 para Aire grado medico
Humidificador servocontrolado | Uno (1) completo, con soporte incluido
Pulmón de prueba | Dos (2) de tamaño adulto y pediátrico
Circuito completo de paciente adulto | Diez (10) circuitos descartables + Uno(1) reutilizable(Con cámara humidificador)
Circuito completo de paciente pediátrico | Diez (10) circuitos descartables + Uno(1) reutilizable(Con cámara humidificador)
Sensor de flujo | Diez (10) descartables, completos
Sensor de oxígeno | Dos (2) compatibles con el equipo(si requiere consumible)
Cánulas de alto flujo | Tres (3) para paciente adulto y pediátrico
Batería de respaldo | Una (1) propia del equipo
Filtros antibacteriales | Diez (10) filtros tipo hidrófobo
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE (Europea)y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.