## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-226
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | Calentador/Manta térmica
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Temperaturas de funcionamiento | Alta: 43 grados +/- 1.5 grados C Media: 38 grados +/- 1.5 grados C Baja: 32 grados +/- 1.5 grados C
Velocidad del ventilador | Alta: 37 CFM (17.5 L/s) Baja: 32 CFM (156.1 L/s)
Ruido del ventilador | Alta: 53 dBA Baja: 48 dBA
Sistema de alarmas de sobrecalentamiento | Requerido
Filtro de alta efficiencia | 0.2 µm
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.