## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-227
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CAMA UCI
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Material | ABS o acero con acabado electrostático o epoxi
Dimensiones Totales | Largo: ≥ 200 cm
Ancho: ≥ 85 cm
Secciones mínimas | ≥ 4 (cuatro)
Carga segura a soportar | ≥ 220 kg
Ruedas | Diámetro: ≥ 100 mm
Con giro de 360°
Sistema de frenado | Centralizado
Barandas Laterales | Retractiles o abatibles
Porta chasís de RX | Mínimo en espaldar y torso
Control
Control de movimientos | Requerido
Pulsante de CPR | Accionamiento manual o automático
Indicadores visuales mínimos | Estado de movimiento de cama
Reserva de batería
Peso del paciente
Báscula | ≥ 220 kg
Con sensibilidad ≤ 500 g
Función Tara (cero)
Movimientos
Movimientos Eléctricos mínimos | Espaldar, rodillas o piernas, trendelenburg, trendelenburg inverso y silla.
Ángulo de inclinación para trendelenburg / trendelenburg inverso | 15° (± 5°)
Ángulo de inclinación espaldar | De 0 a ≥ 45°
Ángulo de inclinación rodillas | De 0 a ≥ 15°
Ajuste de altura | Requerido
Accesibilidad | Que permita el acceso del detector de imagenes
Colchón base
Tipo | Grado hospitalario
Lavable
Visco elástico
Ignífugo
Colchón antiescaras
Tipo | Burbujas o celdas de aire
Capacidad de carga del colchón | ≥ 100 Kg
Bomba o compresor de inflado | Requerido
Ciclo alternante de la bomba | ≥ 5 minutos
Accesorios
Porta suero | Dos (2) Porta sueros
Filtros de aire del colchón | Diez (10) descartables
Un (1) kit de reparación
Soporte para bolsas de orina y/o drenaje | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón
FICHA TECNICA