## EM-232
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-232
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Ejercitadores, de Bicicleta
CÓDIGO ECRI: | 10-385
NOMBRE GENÉRICO: | Bipedestador
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Un (01) dispositivo de soporte de cabeza Un (01) dispositivo de soporte de t6rax/tronco Un (01) dispositivo de soporte de cadera/pelvis Un (01) dispositivo de soporte de rodilla Un (01) dispositivo de soporte para pies Una (01) bandeja o mesa de actividades Equipo con chasis fabricado en mate rial metalico con base m6vil. Con capacidad para adaptarse a las posiciones: Prone, supine y vertical. Con mecanismo de inclinaci6n con amortiguador de gas o neumat ico activado mediante pedal. Angulo de inclinaci6n desde 15° hasta 90° orange mas amplio. Con capacidad para ajustarse a la altura del paciente desde 810 mm hasta 1100 mm orange mas amplio. Con capacidad para posicionar una bandeja o mesa de actividades. Con modules o paneles intercambiables para t 6rax/tronco y caderas/pelvis. Dispositivo de soporte de cabeza acolchado, desmontable y regulable en alt ura. Dispositivo de soporte de t6rax/tronco, regulable, tipo arnes o cintur6n . Dispositivo de soporte de cadera/pelvis regu lable y/o ajustable. Dispositivo de soporte de rodilla regulable y/o ajustable. Dispositivo de soporte de piestipo zapatos o sandalias. Graduable y con angulo ajustable. Con almohad ill as para los disposit ivos de soporte, impermeables e intercambiables. Base m6vil concuatro ruedas come minimo, giratorias y con sistema de frenos. Con capacidad de carga de pacientes pediatr icos de 30 Kg o mas.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Requerido
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón