## EM-243
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-243
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Luces, Infrarrojas
CÓDIGO ECRI: | 12-278
NOMBRE GENÉRICO: | Lámpara De Rayos Infrarrojos
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Un (01) Cabezal con lámpara de luz infrarroja. Un (01) Tubo flexible tipo cuello de ganso o similar. Un (01) panel de control. Una (01) Columna de soporte, graduable, con elemento de colocación de cable de alimentación. Una (01) Base o pedestal rodable de fácil desplazamiento con frenos. Potencia de radiación regulable de 250 W o mayor. Control de tiempo de terapia a través de un temporizador programable de 10-60 minutos o continuo. Batería recargable con autonomía de 60 minutos.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110V/60Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón