## PORTADA
FICHAS TECNICAS
EQUIPO MEDICO
XX marzo 2021

## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-249
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Baños, de Parafina, para Fisioterapia
CÓDIGO ECRI: | 12-956
NOMBRE GENÉRICO: | Tanque De Parafina
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Tanque con capacidad de parafina de 20 litros de parafina, diseñado para tratamientos por inmersión, construido de manera interna y externa en acero inoxidable. Con termostato de control de calentamiento ajustable de 0 °C a 85 °C. Temperatura de tratamiento de 54 °C + 10%. Operación en margen de 52 °C a 57 °C. Con alcance de temperatura de al menos 75 °C + 10% para limpieza del tanque. Con lámpara piloto y llave de encendido apagado. Con display de nivel de temperatura e indicador de nivel de líquido (termómetro y nivel). Con ruedas de 8 cm de diámetro, en base a teflón.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110V/60HZ
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón