## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-254
REVISIÓN: | Tercera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Tomografo 64 Detectores
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Configuración General
Tipo | Multicorte
Número de cortes adquiridos simultáneamente | 64 cortes por cada revolución,expandible a 128.
Detector
Filas de detectores | 64 filas de detectores
Campo de visión estándar (FOV)
Ancho total del detector | 35cm
Opciones de ancho de corte reconstruido
Tiempo estándar de rotación alrededor del paciente, 360°
Desempeño
Resolución espacial de alto contraste | Requerido
Adquisición de imagen avanzada
Cardíaca | Requerido
Cobertura extendida para imágenes de 4-D | Requerido
Gantry
Inclinación del gantry por cada lado/eje | Fisica, no Digital
Inclinación del gantry (positivo y negativo)
Apertura del gantry
Localizador de exploración | Láser
Tubo de Rayos X
Almacenamiento de calor en ánodo
Tasa de disipación de calor en el ánodo | 1,000 kHU/min
Enfriamiento del tubo | Aceite o directo o aire
Puntos focales del tubo | Dos puntos focales
Generador de Rayos X
Potencia (real, no equivalente)
Valor ajuste Superior ≥140kV
Valor ajuste Inferior ≤ 70
Rango mA | Valor ajuste Superior ≥500kV
Valor ajuste Inferior ≤ 70
Mesa de paciente
Movimiento vertical, cm o equivalente | Valor ajuste Superior ≥90cm
Valor ajuste Inferior ≤ 40 cm
Exploración / escaneado | ≥170
Capacidad de carga máxima sin restricciones
Dosis de radiación
Técnica modulación de dósis | Requerido, técnica reducción de dósis
Gatillado/sincronización de ECG prospectivo | Requerido
Edición de ECG retrospectiva | Requerido
Reconstrucción gráfica iterativa | Requerido
Baja dosis cardíaca (adquisición axial) | Requerido
Frecuencia cardíaca máxima, bpm | Requerido
Corrección o compensación de arritmia o equivalente | Requerido
Aplicaciones clínicas
Puntuación de la calcificación de la arteria coronaria o equivalente | Requerido
Mapeo automático de vasos sanguíneos o equivalente | Requerido
Salida ventricular | Requerido
Evaluación miocárdica | Requerido
Análisis y cuantificación de nódulos pulmonares | Requerido
Lectura asistida de colonoscopia virtual | Requerido
Perfusión cerebral | Requerido
Cobertura del eje Z para la perfusión cerebral
Eliminación automática y manual de hueso | Requerido
Perfusión corporal | Requerido
Protocolos o software adultos para reducción de dósis | Requerido
Protocolos o software pediátricos para reducción de dósis | Requerido
Angio TC | Requerido
Reconstrucción 3D, MPR (Reconstrucción Multiplanar), MIP (Proyección en Máxima Intensidad), MinIP(Proyección en mínima Intensidad), SSD (Surface Stated Display), Volumen Rendering / Cinematic Rendering | Requerido
Software de reducción de artefacto metálico | Requerido
Reconstrucción de imagen
Reconstrucción FOVs
Matriz de reconstrucción máxima, (512x512 y 1024 x 1024) | Requerido ≥ 20 Imágenes/seg
Reconstrucción parcial de imágenes en tiempo real | Requerido
Sistema de integración
DICOM 3.0 | Dicom Send Dicom Print Dicom Storage Dicom Modality performed procedure step
SCP | Requerido
Accesorios
Estación de Aquisicion | Requerido, dos (2) monitores color de 1MP, ≥ 19 pulgadas
Las aplicaciones deberán ser instaladas en consola y estación de trabajo, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
UPS Online para la estación de adquisición
Estación de trabajo(WorkStation) | Requerido, dos (2) monitores color de 1MP, ≥ 19 pulgadas
Las aplicaciones deberán ser instaladas en consola y estación de trabajo, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
La estacion de Trabajo debera ser proporcionada por el fabricante del tomografo, no se aceptan, refurbished o clones
UPS Online para la estación de Workstation
Uno(1) de Acuerdo a capacidad Total
Inyector Medio de Contraste | Uno(1) de Doble Jeringa
Interfaz gatillado ECG | Requerido
Soporte o percha | Para protecciones plomadas
Protecciones plomadas
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 480 VAC Trifasico 60Hz
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Entrenamiento Técnico Biomédico | Obligatorio entrenamiento en fábrica para Dos (2) Técnicos Biomédicos de la Institución Adquiriente del equipo, el cual deberá ser impartido previo a la recepción del equipo.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.