## EM-261
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-261
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Fuentes de Luz
CÓDIGO ECRI: | 12-340
NOMBRE GENÉRICO: | Frontoluz
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR AGREGADO
Características básicas del equipo Lámpara craneal con fuente de luz LED externa (batería) Iluminación de tipo coaxial Durabilidad de la lámpara: 50,000 horas o más Con campo de iluminación ajustable Iluminación de ≥ 30000 lux Temperatura del color ≥ 4000 K o tonalidad de luz blanca. Batería integrada o acoplada a la cinta craneal. Autonomía de la(s) batería(s) ≥ 3.5 horas Con indicador del estado o carga de la batería Accesorios Un (1) Cargador de batería(s) Una (1) Batería adicional
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110v/60Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE