## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-266
REVISIÓN: | Tercera
NOMBRE ECRI: | Unidades radiográficas
CÓDIGO ECRI: | 11-758
NOMBRE GENÉRICO: | Arco en C
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Tubo de rayos x
Ánodo de Tubo de Rayos X | Estacionario y/o rotatorio
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | ≥ 5000 HU
Disipación de calor del ánodo | 12000 HU
Punto focal nominal | ≤ 0.6 mm
Tiempo maximo de Fluroscopia | Al menos 45 minutos
Generador de Rx
Potencia del generador | ≥ 2 kW
Alta Frecuencia | Entre 15-30KHz
Modo Radiografía
Rango de kV | ≤ 40 a ≥ 110
Rango de mA | ≥ 20mA
Rango de mAs | ≤ 1 a ≥ 100
Control automatico de Exposicion | Incluido de 0.001 a 5 Seg
Modo Fluoroscopía
Rango de kV | ≤ 40 a ≥ 110
Rango de mA | ≤ 0.7 a ≥ 4
Cuadros por segundo | ≤ 6.25 a ≥ 10 fps
Fluoroscopía pulsada | Requerido
Intensificador de imagen
Camara | CCD o tecnologia mejorada de grado medico
Diámetro | ≥ 9 pulgadas
Matriz de resolución (píxeles) | ≥ 1024 x 1024
Conversión análogo digital o resolución de imagen digital | ≥ 12 bits
Procesamiento de imagen y almacenamiento
Tipo de almacenamiento de imágenes | Digital
Capacidad de almacenamiento | ≥ 100000 imágenes
Matriz de la imagen | ≥ 1k x 1k, 12 bits
Almacenamiento | Disco duro, o USB, o CD/DVD-RW
Monitores de visualización
Monitor de grado médico | Dos (2) Maor o Igual a 19 pulgadas
Dicom
Servicios DICOM | Storage Send, Print, Query/Retrieve
Accesorios
Impresora | Térmica, blanco y negro
Papel | Cinco (5) rollos compatibles con la impresora
Envoltura estéril | Cuatro (4) juegos de envolturas esterilizables para tubo, arco y detector
Cuatro (4) juegos de chaleco y falda plomada
Cuatro (4) kits de protectores de gónadas (3 tamaños)
Cuatro (4) pares de guantes de protección con plomo Talla M
Cuatro (4) gafas de protección radiológica
Cuatro (4) protectores de tiroides para rayos X
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110-120 VAC/60HZ
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.