## Table 1 (2)
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-277
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Estimuladores, Eléctricos, para Terapia
CÓDIGO ECRI: | 10-369
NOMBRE GENÉRICO: | Electroterapia y Ultrasonido
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Caracterisiticas Generales
Tipo | Electroterapia y ultrasonido
Pantalla | Display retroiluminado para una visualización rápida y clara .
Control | Pantalla táctil
Protocolos | Deberá poseer protocolos preestablecido y modificables, permitirá la aplicación de elecroterapia y ultrasonido tanto independientes o combinados
Carro de transporte | Incluido
Electroterapia
Canales | Dos(2) canales independientes, pulsado y continuo.
Tipos de corrientes | Pulso rectangular,Pulso triangular,TENS, Galvanica, alto voltaje, Bifásica,Microcorriente,Traber
Dinamicas: MF, DF, CP, LP.
Alternadas:Cpid, Isoplanar, Rusa, 4 Polos.
Ultrasonido
Canales | Uno(1) canal independiente
Frecuencia | Dos niveles, en el rango 1Mhz y 3 Mhz
Aplicadores | Uno(1) de 5 cm2, capacidad de uso subactuatico
ciclo de trabajo | Al menos 3 niveles
Potencia continua | En el rago de 2W
Potencia pulsada | En el rago de 3W
Indicador de contacto | Capacidad de notificar pérdida o mal contacto con paciente
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE, Norma ISO 13485, EN/IEC 60601-1