## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-279
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Máquinas de Masaje, para Fisioterapia
CÓDIGO ECRI: | 15-662
NOMBRE GENÉRICO: | Mesa Masaje
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Una (01) estructura metálica principal. Una (01) plataforma de dos piezas. Una (01) colchoneta para paciente de dos cuerpos. Dos (02) reposa brazos. Un (01) reposa cabeza. Un (01) Portasuero telescópico Estructura principal fabricada con perfil de plancha de acero laminado al frio (LAF) de 1.2 mm de espesor como mínimo, tubo de acero laminado al frio (LAF) de 30 mm de diámetro x 1.25 mm de espesor como mínimo, con travesaños y/o templadores de refuerzo de tubo de acero laminado al frio (LAF) de 25 mm de diámetro x 1.25 mm de espesor. Con sistema de regulación de cabecera con dispositivo de múltiple graduación. Con soportes para portasueros ubicados en los extremos. Con patas rematadas en regatones de plástico duro o cobertura de jebe duro, de material electroconductivo. Plataforma de paciente de dos piezas: cabecera y cuerpo, con sistema de articulación de tipo varilla y cremallera en la cabecera o con bisagras tipo tijeras de acero inoxidable AISI 304-2B, con inclinación regulable de 0 a 60° aproximadamente. Cubierta por colchoneta de espuma de poliuretano de 50 mm de espesor como mínimo, resistente a deformaciones, con capacidad para soportar 20 Kg/m3 como mínimo. Forrada en tapiz hipoalérgico, con color institucional, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con orificio facial ergonómico con cubierta. Reposa brazos y reposa cabeza ajustables, desmontables, forrados en tapiz hipoalérgico, con color institucional, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Portasuero telescópico tubular, en acero inoxidable AISI 304-2B, de 18 mm de diámetro como mínimo, que se extiende hasta un largo de 115 cm aproximadamente. Desmontable, con cuatro ganchos en acero inoxidable AISI 304-2B de 6 mm de diámetro como mínimo, para ubicar bolsas o botellas. Dimensiones aproximadas: Largo: 1950 mm como mínimo. Ancho: 650 mm como mínimo. Altura: 650 mm como mínimo y 800 mm como máximo.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE, Norma ISO 13485
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón