## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-280
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE GENÉRICO: | Tracción Cervico Lumbar que incluye mesa y unidad de tracción
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Tipo de terapia: Continua, Intermitente, Pro- y Regresiva,Ciclica Fuerza de traccion: 15-900 N / 1.5-90 kg / 3.4-202 Lbs Tiempo de mantenimiento de la Fuerza de traccion / Fuerza base: 1 seg. – 1 hora (1 seg. intervalos) Repeticiones (Intermitente y Ciclica): 1-100 Tiempo mantenimiento de paso (pro- y regresiva): 1 seg. – 5 min. (1 seg. intervalos) Pasos (pro- y regresiva): 1-25 Velocidad: 10 – 50 N/seg. (10 N intervalos) 0.1 – 5.0 kg/seg. 0.2 – 11.2 Lbs/seg. Tiempo de tratamiento: 1 seg. – 150 min. Protocolos Clinicos: Si (3) Sequential programming: Si (5 Tipo de terapia) Valor límite de tracción cervical: 200 N / 20 kg / 45.2 Lbs Touch screen: 4.3 inch, full colour, capacitive Voltaje de red: 100 - 240 V (50/60 Hz) Consumo max de potencia: 50 VA Dimensiones: 30 x 34 x 22 cm Peso: 10 kg
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos